Názov projektu:	„Budovanie infraštruktúry Centra excelentnosti progresívnych materiálov s nano a submikrónovou štruktúrou“

ITMS kód			26220120035

Položka v rozpočte projektu:	1.1.8.

___________________________________________________________________________

- Výzva na predkladanie ponúk

- (zadávanie podprahovej zákazky)

___________________________________________________________________________

- Identifikácia obstarávateľskej organizácie

Názov:			Ústav experimentálnej fyziky SAV

Zastúpený:		doc. RNDr. Karol Flachbart, DrSc., riaditeľ

IČO:			00 166 812

Adresa:			Watsonova 47, 040 01 Košice

Kontaktná osoba:		Ing. Katarína Zmorayová, PhD.

Telefón, fax:		+ 421 55 792 2240, + 421 55 633 6292

Elektronická pošta:	zmoray@saske.sk

- Predmet zákazky

Zákazka na dodanie tovaru.

- Typ zmluvy

Kúpna zmluva uzavretá podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka SR.

- Názov predmetu zákazky

Glowebox s príslušenstvom

- Rozdelenie predmetu zákazky na časti

NIE 			ÁNO

- Opis predmetu zákazky

Glowebox s príslušenstvom - zariadenie umožňujúce manipuláciu so zlúčeninami citlivými na vlhkosť a kyslík, vrátane jednotky na úpravu atmosféry, merania koncentrácie kyslíka a vody, jednotky pre záchyt organických rozpúšťadiel,  komôr na vkladanie predmetov.

Statický glovebox s pozitívnym tlakom a kontrolovanou atmosférou s nasledovnými minimálnymi technickými parametrami:

- prevedenie z nerezovej ocele (minimálne rozmery š/v/h  1200 x 900 x 700 mm) predný panel z polykarbonátu s aspoň dvoma butylovými rukavicami, HEPA filter, 3 nerezové police, s konštrukciou na kolieskach, možnosť presunu v laboratóriu

- možnosť demontáže bočných stien z dôvodu budúceho rozšírenia, pričom na utesnenie sa používa vymeniteľné tesnenie

- potrubia používané v gloveboxe musia byť výhradne z nerezovej ocele, vrátane spojovacieho potrubia medzi gloveboxom a purifikačnou jednotkou, taktiež  musí byť z nerezového potrubia celý okruh v purifikačnej a meracej jednotke

- záťažový prístrojový stôl s chemicky odolnou úpravou a primeranými rozmermi

- automatická vákuová komora (minimálne rozmery: Ø 400 mm, dĺžka 600 mm),

- vákuová minikomora (minimálne rozmery: Ø 150 mm, dĺžka 400 mm)

- dvojstupňová vákuová pumpa s prietokom 21 m3/h pre evakuovanie vákuových komôr. Vákuová pumpa musí mať ovládanie, ktoré ju automaticky zastaví po dokončení cyklu,

- bezpečnostný systém ovládania tlaku, založený na prebublávaní plynu, ktorý slúži na automatické vyrovnanie tlaku v gloveboxe. Tento systém musí obsahovať HEPA filter a musí byť kombinovaný súbežne s evakuačným elektroventilom,

- integrovaná purifikačná jednotka  so zabudovaným regeneračným systémom, kompresorom s meniteľným prietokom (0 – 100%), s kapacitou záchytu O2 = min. 30 litrov a H2O = min. 1 440 g, schopnou zabezpečiť koncentráciu < 1 ppm O2 / H2O, ovládanie cez riadiacu jednotku s dotykovým panelom, konfigurovaná pre inštalovanie modulu pre záchyt rozpúšťadiel,

- ovládacia jednotka musí mať min. dva režimy – jeden pre užívateľské ovládanie gloveboxu a druhý pre úpravu parametrov a údržbu,

- aspoň 2 vzduchotesné priechodky a tri elektrické priechodky so zásuvkou 220 V/16A,

- signalizačný alarm pre signalizáciu úrovní kyslíka a vody,

- nízkohlučné prevedenie s max. úrovňou hluku 49 dB(A) počas purifikácie

Súčasťou dodávky zariadenia je:

- doprava a uvedenie zariadenia do činnosti u kupujúceho, vr. zaškolenia

- návod na obsluhu a technická dokumentácia

- záručný servis.

V prípade, že sa v požiadavkách na tovar špecifikovaný v tejto časti nachádza odvolanie na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby platí: alebo ekvivalentný.

- Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH

- 35 000,- EUR

- Miesto dodania predmetu zákazky

Ústav experimentálnej fyziky SAV, Watsonova 47, 040 01 Košice

- Spoločný slovník obstarávania (CPV)

Hlavný predmet:

Hlavný slovník: 42924720-2 Dekontaminačné zariadenia

- Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky

1 ks Glowebox s príslušenstvom

- Možnosť predloženia variantných riešení

NIE 			ÁNO

- Trvanie zmluvy alebo lehota pre skončenie dodávky

Predpokladané ukončenie dodávky do troch mesiacov odo dňa podpisu zmluvy.

- Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, v ktorých sa uvádzajú

Predmet zákazky Glowebox s príslušenstvom bude spolufinancovaný z fondov EÚ, operačný program Výskum a vývoj, Európsky fond regionálneho rozvoja a zo ŠR. Názov projektu „Budovanie infraštruktúry Centra excelentnosti progresívnych materiálov s nano a submikrónovou štruktúrou“, ITMS kód projektu: 26220120035. Úhrada za dodaný tovar bude vykonaná po dodaní úplného predmetu zákazky bezhotovostným platobným prevodom na základe vystavenej faktúry s dodacím listom so splatnosťou min. 90 dní od jej doručenia.

Verejný obstarávateľ neposkytne preddavok na plnenie  predmetu zákazky.

- Podmienky účasti záujemcov

1. Predloženie platného dokladu o oprávnení dodávať tovar alebo predloženie potvrdenia o zapísaní do zoznamu podnikateľov vedeného Úradom pre verejné obstarávanie v origináli alebo overenej kópii.

2. Vyhlásenie zhody a doplňujúce podklady pre ponúkané zariadenie, resp. certifikát ponúkaného tovaru vydaný autorizovanou osobou alebo osobami notifikovanými Európskymi spoločenstvami, ktoré majú oprávnenie na posudzovanie zhody výrobkov s technickými špecifikáciami v origináli alebo úradne overenej kópii.

- Podmienky poskytnutia súťažných podkladov

- Súťažné podklady si uchádzač môže písomne vyžiadať na adrese:

- ako adresa obstarávateľskej organizácie uvedená v bode 1.

- Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je určená do: 17.3.2011 do 14,00 hod.

Úhrada za súťažné podklady:

NIE 			ÁNO

- Lehota a miesto na predkladanie ponúk

Lehota na predkladanie ponúk – dátum: 29.3.2011, čas: 10,00 hod.

Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:

- ako adresa obstarávateľskej organizácie uvedená v bode 1.

- Otváranie obálok s ponukami

- Dátum: 29.3.2011, čas: 10,30 hod.

- Miesto otvárania obálok s ponukami:

- Ústav experimentálnej fyziky SAV, Watsonova 47, 040 01 Košice , salónik.

- Kritériá na hodnotenie ponúk

1. Najnižšia celková cena predmetu zákazky.

- Lehota viazanosti ponúk

Do 31.07.2011.

- Ďalšie informácie

Súťažné podklady budú záujemcom poskytnuté na základe písomnej žiadosti osobne - po predchádzajúcom telefonickom dohovore v pracovných dňoch od 9,00 hod. do 14,00 hod., alebo zaslané poštou na základe písomnej žiadosti doručenej na adresu verejného obstarávateľa.

Úspešnému uchádzačovi bude doručené oznámenie o úspešnosti ponuky a následnom uzavretí zmluvy a ostatným uchádzačom, ktorých ponuky boli vyhodnocované, bude doručené oznámenie o neúspešnosti ich ponúk.

S úspešným uchádzačom bude zmluva uzavretá po overení dokumentácie z verejného obstarávania Agentúrou MŠ, V, V a Š SR pre štrukturálne fondy EÚ.

Výzva zverejnená na internetovej stránke ÚEF SAV:

http://uef.saske.sk/verejne-obstaravanie

v období: 11.03.2011 - 29.03.2011

V Košiciach, dňa 11.03.2011

............................................................

doc. RNDr. Karol Flachbart, DrSc.

riaditeľ ústavu

Osoba zodpovedná za verejné obstarávanie

Meno odborne spôsobilej osoby:  Ing. Eva Lojdová

Registračné číslo OSO:  VO118-155-2001